## Tipo K - Dados NIST
Termopar Tipo K — Tabela de Referência NIST ITS-90
Faixa: -200°C a 800°C ¦ Junção de referência a 0°C ¦ Fonte: NIST Monograph 175 (ITS-90)
Temperatura (°C) | Tensão (mV) | Erro Standard (±°C) | Temp. Mín Standard (°C) | Temp. Máx Standard (°C) | Erro Special (±°C)
-200 | -5.891 | 4 | -204 | -196 | 1.1
-199 | -5.876 | 3.98 | -202.98 | -195.02 | 1.1
-198 | -5.861 | 3.96 | -201.96 | -194.04 | 1.1
-197 | -5.845 | 3.94 | -200.94 | -193.06 | 1.1
-196 | -5.829 | 3.92 | -199.92 | -192.08 | 1.1
-195 | -5.813 | 3.9 | -198.9 | -191.1 | 1.1
-194 | -5.797 | 3.88 | -197.88 | -190.12 | 1.1
-193 | -5.78 | 3.86 | -196.86 | -189.14 | 1.1
-192 | -5.763 | 3.84 | -195.84 | -188.16 | 1.1
-191 | -5.747 | 3.82 | -194.82 | -187.18 | 1.1
-190 | -5.73 | 3.8 | -193.8 | -186.2 | 1.1
-189 | -5.713 | 3.78 | -192.78 | -185.22 | 1.1
-188 | -5.695 | 3.76 | -191.76 | -184.24 | 1.1
-187 | -5.678 | 3.74 | -190.74 | -183.26 | 1.1
-186 | -5.66 | 3.72 | -189.72 | -182.28 | 1.1
-185 | -5.642 | 3.7 | -188.7 | -181.3 | 1.1
-184 | -5.624 | 3.68 | -187.68 | -180.32 | 1.1
-183 | -5.606 | 3.66 | -186.66 | -179.34 | 1.1
-182 | -5.588 | 3.64 | -185.64 | -178.36 | 1.1
-181 | -5.569 | 3.62 | -184.62 | -177.38 | 1.1
-180 | -5.55 | 3.6 | -183.6 | -176.4 | 1.1
-179 | -5.531 | 3.58 | -182.58 | -175.42 | 1.1
-178 | -5.512 | 3.56 | -181.56 | -174.44 | 1.1
-177 | -5.493 | 3.54 | -180.54 | -173.46 | 1.1
-176 | -5.474 | 3.52 | -179.52 | -172.48 | 1.1
-175 | -5.454 | 3.5 | -178.5 | -171.5 | 1.1
-174 | -5.435 | 3.48 | -177.48 | -170.52 | 1.1
-173 | -5.415 | 3.46 | -176.46 | -169.54 | 1.1
-172 | -5.395 | 3.44 | -175.44 | -168.56 | 1.1
-171 | -5.374 | 3.42 | -174.42 | -167.58 | 1.1
-170 | -5.354 | 3.4 | -173.4 | -166.6 | 1.1
-169 | -5.333 | 3.38 | -172.38 | -165.62 | 1.1
-168 | -5.313 | 3.36 | -171.36 | -164.64 | 1.1
-167 | -5.292 | 3.34 | -170.34 | -163.66 | 1.1
-166 | -5.271 | 3.32 | -169.32 | -162.68 | 1.1
-165 | -5.25 | 3.3 | -168.3 | -161.7 | 1.1
-164 | -5.228 | 3.28 | -167.28 | -160.72 | 1.1
-163 | -5.207 | 3.26 | -166.26 | -159.74 | 1.1
-162 | -5.185 | 3.24 | -165.24 | -158.76 | 1.1
-161 | -5.163 | 3.22 | -164.22 | -157.78 | 1.1
-160 | -5.141 | 3.2 | -163.2 | -156.8 | 1.1
-159 | -5.119 | 3.18 | -162.18 | -155.82 | 1.1
-158 | -5.097 | 3.16 | -161.16 | -154.84 | 1.1
-157 | -5.074 | 3.14 | -160.14 | -153.86 | 1.1
-156 | -5.052 | 3.12 | -159.12 | -152.88 | 1.1
-155 | -5.029 | 3.1 | -158.1 | -151.9 | 1.1
-154 | -5.006 | 3.08 | -157.08 | -150.92 | 1.1
-153 | -4.983 | 3.06 | -156.06 | -149.94 | 1.1
-152 | -4.96 | 3.04 | -155.04 | -148.96 | 1.1
-151 | -4.936 | 3.02 | -154.02 | -147.98 | 1.1
-150 | -4.913 | 3 | -153 | -147 | 1.1
-149 | -4.889 | 2.98 | -151.98 | -146.02 | 1.1
-148 | -4.865 | 2.96 | -150.96 | -145.04 | 1.1
-147 | -4.841 | 2.94 | -149.94 | -144.06 | 1.1
-146 | -4.817 | 2.92 | -148.92 | -143.08 | 1.1
-145 | -4.793 | 2.9 | -147.9 | -142.1 | 1.1
-144 | -4.768 | 2.88 | -146.88 | -141.12 | 1.1
-143 | -4.744 | 2.86 | -145.86 | -140.14 | 1.1
-142 | -4.719 | 2.84 | -144.84 | -139.16 | 1.1
-141 | -4.694 | 2.82 | -143.82 | -138.18 | 1.1
-140 | -4.669 | 2.8 | -142.8 | -137.2 | 1.1
-139 | -4.644 | 2.78 | -141.78 | -136.22 | 1.1
-138 | -4.618 | 2.76 | -140.76 | -135.24 | 1.1
-137 | -4.593 | 2.74 | -139.74 | -134.26 | 1.1
-136 | -4.567 | 2.72 | -138.72 | -133.28 | 1.1
-135 | -4.542 | 2.7 | -137.7 | -132.3 | 1.1
-134 | -4.516 | 2.68 | -136.68 | -131.32 | 1.1
-133 | -4.49 | 2.66 | -135.66 | -130.34 | 1.1
-132 | -4.463 | 2.64 | -134.64 | -129.36 | 1.1
-131 | -4.437 | 2.62 | -133.62 | -128.38 | 1.1
-130 | -4.411 | 2.6 | -132.6 | -127.4 | 1.1
-129 | -4.384 | 2.58 | -131.58 | -126.42 | 1.1
-128 | -4.357 | 2.56 | -130.56 | -125.44 | 1.1
-127 | -4.33 | 2.54 | -129.54 | -124.46 | 1.1
-126 | -4.303 | 2.52 | -128.52 | -123.48 | 1.1
-125 | -4.276 | 2.5 | -127.5 | -122.5 | 1.1
-124 | -4.249 | 2.48 | -126.48 | -121.52 | 1.1
-123 | -4.221 | 2.46 | -125.46 | -120.54 | 1.1
-122 | -4.194 | 2.44 | -124.44 | -119.56 | 1.1
-121 | -4.166 | 2.42 | -123.42 | -118.58 | 1.1
-120 | -4.138 | 2.4 | -122.4 | -117.6 | 1.1
-119 | -4.11 | 2.38 | -121.38 | -116.62 | 1.1
-118 | -4.082 | 2.36 | -120.36 | -115.64 | 1.1
-117 | -4.054 | 2.34 | -119.34 | -114.66 | 1.1
-116 | -4.025 | 2.32 | -118.32 | -113.68 | 1.1
-115 | -3.997 | 2.3 | -117.3 | -112.7 | 1.1
-114 | -3.968 | 2.28 | -116.28 | -111.72 | 1.1
-113 | -3.939 | 2.26 | -115.26 | -110.74 | 1.1
-112 | -3.911 | 2.24 | -114.24 | -109.76 | 1.1
-111 | -3.882 | 2.22 | -113.22 | -108.78 | 1.1
-110 | -3.852 | 2.2 | -112.2 | -107.8 | 1.1
-109 | -3.823 | 2.2 | -111.2 | -106.8 | 1.1
-108 | -3.794 | 2.2 | -110.2 | -105.8 | 1.1
-107 | -3.764 | 2.2 | -109.2 | -104.8 | 1.1
-106 | -3.734 | 2.2 | -108.2 | -103.8 | 1.1
-105 | -3.705 | 2.2 | -107.2 | -102.8 | 1.1
-104 | -3.675 | 2.2 | -106.2 | -101.8 | 1.1
-103 | -3.645 | 2.2 | -105.2 | -100.8 | 1.1
-102 | -3.614 | 2.2 | -104.2 | -99.8 | 1.1
-101 | -3.584 | 2.2 | -103.2 | -98.8 | 1.1
-100 | -3.554 | 2.2 | -102.2 | -97.8 | 1.1
-99 | -3.523 | 2.2 | -101.2 | -96.8 | 1.1
-98 | -3.492 | 2.2 | -100.2 | -95.8 | 1.1
-97 | -3.462 | 2.2 | -99.2 | -94.8 | 1.1
-96 | -3.431 | 2.2 | -98.2 | -93.8 | 1.1
-95 | -3.4 | 2.2 | -97.2 | -92.8 | 1.1
-94 | -3.368 | 2.2 | -96.2 | -91.8 | 1.1
-93 | -3.337 | 2.2 | -95.2 | -90.8 | 1.1
-92 | -3.306 | 2.2 | -94.2 | -89.8 | 1.1
-91 | -3.274 | 2.2 | -93.2 | -88.8 | 1.1
-90 | -3.243 | 2.2 | -92.2 | -87.8 | 1.1
-89 | -3.211 | 2.2 | -91.2 | -86.8 | 1.1
-88 | -3.179 | 2.2 | -90.2 | -85.8 | 1.1
-87 | -3.147 | 2.2 | -89.2 | -84.8 | 1.1
-86 | -3.115 | 2.2 | -88.2 | -83.8 | 1.1
-85 | -3.083 | 2.2 | -87.2 | -82.8 | 1.1
-84 | -3.05 | 2.2 | -86.2 | -81.8 | 1.1
-83 | -3.018 | 2.2 | -85.2 | -80.8 | 1.1
-82 | -2.986 | 2.2 | -84.2 | -79.8 | 1.1
-81 | -2.953 | 2.2 | -83.2 | -78.8 | 1.1
-80 | -2.92 | 2.2 | -82.2 | -77.8 | 1.1
-79 | -2.887 | 2.2 | -81.2 | -76.8 | 1.1
-78 | -2.854 | 2.2 | -80.2 | -75.8 | 1.1
-77 | -2.821 | 2.2 | -79.2 | -74.8 | 1.1
-76 | -2.788 | 2.2 | -78.2 | -73.8 | 1.1
-75 | -2.755 | 2.2 | -77.2 | -72.8 | 1.1
-74 | -2.721 | 2.2 | -76.2 | -71.8 | 1.1
-73 | -2.688 | 2.2 | -75.2 | -70.8 | 1.1
-72 | -2.654 | 2.2 | -74.2 | -69.8 | 1.1
-71 | -2.62 | 2.2 | -73.2 | -68.8 | 1.1
-70 | -2.587 | 2.2 | -72.2 | -67.8 | 1.1
-69 | -2.553 | 2.2 | -71.2 | -66.8 | 1.1
-68 | -2.519 | 2.2 | -70.2 | -65.8 | 1.1
-67 | -2.485 | 2.2 | -69.2 | -64.8 | 1.1
-66 | -2.45 | 2.2 | -68.2 | -63.8 | 1.1
-65 | -2.416 | 2.2 | -67.2 | -62.8 | 1.1
-64 | -2.382 | 2.2 | -66.2 | -61.8 | 1.1
-63 | -2.347 | 2.2 | -65.2 | -60.8 | 1.1
-62 | -2.312 | 2.2 | -64.2 | -59.8 | 1.1
-61 | -2.278 | 2.2 | -63.2 | -58.8 | 1.1
-60 | -2.243 | 2.2 | -62.2 | -57.8 | 1.1
-59 | -2.208 | 2.2 | -61.2 | -56.8 | 1.1
-58 | -2.173 | 2.2 | -60.2 | -55.8 | 1.1
-57 | -2.138 | 2.2 | -59.2 | -54.8 | 1.1
-56 | -2.103 | 2.2 | -58.2 | -53.8 | 1.1
-55 | -2.067 | 2.2 | -57.2 | -52.8 | 1.1
-54 | -2.032 | 2.2 | -56.2 | -51.8 | 1.1
-53 | -1.996 | 2.2 | -55.2 | -50.8 | 1.1
-52 | -1.961 | 2.2 | -54.2 | -49.8 | 1.1
-51 | -1.925 | 2.2 | -53.2 | -48.8 | 1.1
-50 | -1.889 | 2.2 | -52.2 | -47.8 | 1.1
-49 | -1.854 | 2.2 | -51.2 | -46.8 | 1.1
-48 | -1.818 | 2.2 | -50.2 | -45.8 | 1.1
-47 | -1.782 | 2.2 | -49.2 | -44.8 | 1.1
-46 | -1.745 | 2.2 | -48.2 | -43.8 | 1.1
-45 | -1.709 | 2.2 | -47.2 | -42.8 | 1.1
-44 | -1.673 | 2.2 | -46.2 | -41.8 | 1.1
-43 | -1.637 | 2.2 | -45.2 | -40.8 | 1.1
-42 | -1.6 | 2.2 | -44.2 | -39.8 | 1.1
-41 | -1.564 | 2.2 | -43.2 | -38.8 | 1.1
-40 | -1.527 | 2.2 | -42.2 | -37.8 | 1.1
-39 | -1.49 | 2.2 | -41.2 | -36.8 | 1.1
-38 | -1.453 | 2.2 | -40.2 | -35.8 | 1.1
-37 | -1.417 | 2.2 | -39.2 | -34.8 | 1.1
-36 | -1.38 | 2.2 | -38.2 | -33.8 | 1.1
-35 | -1.343 | 2.2 | -37.2 | -32.8 | 1.1
-34 | -1.305 | 2.2 | -36.2 | -31.8 | 1.1
-33 | -1.268 | 2.2 | -35.2 | -30.8 | 1.1
-32 | -1.231 | 2.2 | -34.2 | -29.8 | 1.1
-31 | -1.194 | 2.2 | -33.2 | -28.8 | 1.1
-30 | -1.156 | 2.2 | -32.2 | -27.8 | 1.1
-29 | -1.119 | 2.2 | -31.2 | -26.8 | 1.1
-28 | -1.081 | 2.2 | -30.2 | -25.8 | 1.1
-27 | -1.043 | 2.2 | -29.2 | -24.8 | 1.1
-26 | -1.006 | 2.2 | -28.2 | -23.8 | 1.1
-25 | -0.968 | 2.2 | -27.2 | -22.8 | 1.1
-24 | -0.93 | 2.2 | -26.2 | -21.8 | 1.1
-23 | -0.892 | 2.2 | -25.2 | -20.8 | 1.1
-22 | -0.854 | 2.2 | -24.2 | -19.8 | 1.1
-21 | -0.816 | 2.2 | -23.2 | -18.8 | 1.1
-20 | -0.778 | 2.2 | -22.2 | -17.8 | 1.1
-19 | -0.739 | 2.2 | -21.2 | -16.8 | 1.1
-18 | -0.701 | 2.2 | -20.2 | -15.8 | 1.1
-17 | -0.663 | 2.2 | -19.2 | -14.8 | 1.1
-16 | -0.624 | 2.2 | -18.2 | -13.8 | 1.1
-15 | -0.586 | 2.2 | -17.2 | -12.8 | 1.1
-14 | -0.547 | 2.2 | -16.2 | -11.8 | 1.1
-13 | -0.508 | 2.2 | -15.2 | -10.8 | 1.1
-12 | -0.47 | 2.2 | -14.2 | -9.8 | 1.1
-11 | -0.431 | 2.2 | -13.2 | -8.8 | 1.1
-10 | -0.392 | 2.2 | -12.2 | -7.8 | 1.1
-9 | -0.353 | 2.2 | -11.2 | -6.8 | 1.1
-8 | -0.314 | 2.2 | -10.2 | -5.8 | 1.1
-7 | -0.275 | 2.2 | -9.2 | -4.8 | 1.1
-6 | -0.236 | 2.2 | -8.2 | -3.8 | 1.1
-5 | -0.197 | 2.2 | -7.2 | -2.8 | 1.1
-4 | -0.157 | 2.2 | -6.2 | -1.8 | 1.1
-3 | -0.118 | 2.2 | -5.2 | -0.8 | 1.1
-2 | -0.079 | 2.2 | -4.2 | 0.2 | 1.1
-1 | -0.039 | 2.2 | -3.2 | 1.2 | 1.1
0 | 0 | 2.2 | -2.2 | 2.2 | 1.1
1 | 0.039 | 2.2 | -1.2 | 3.2 | 1.1
2 | 0.079 | 2.2 | -0.2 | 4.2 | 1.1
3 | 0.119 | 2.2 | 0.8 | 5.2 | 1.1
4 | 0.158 | 2.2 | 1.8 | 6.2 | 1.1
5 | 0.198 | 2.2 | 2.8 | 7.2 | 1.1
6 | 0.238 | 2.2 | 3.8 | 8.2 | 1.1
7 | 0.277 | 2.2 | 4.8 | 9.2 | 1.1
8 | 0.317 | 2.2 | 5.8 | 10.2 | 1.1
9 | 0.357 | 2.2 | 6.8 | 11.2 | 1.1
10 | 0.397 | 2.2 | 7.8 | 12.2 | 1.1
11 | 0.437 | 2.2 | 8.8 | 13.2 | 1.1
12 | 0.477 | 2.2 | 9.8 | 14.2 | 1.1
13 | 0.517 | 2.2 | 10.8 | 15.2 | 1.1
14 | 0.557 | 2.2 | 11.8 | 16.2 | 1.1
15 | 0.597 | 2.2 | 12.8 | 17.2 | 1.1
16 | 0.637 | 2.2 | 13.8 | 18.2 | 1.1
17 | 0.677 | 2.2 | 14.8 | 19.2 | 1.1
18 | 0.718 | 2.2 | 15.8 | 20.2 | 1.1
19 | 0.758 | 2.2 | 16.8 | 21.2 | 1.1
20 | 0.798 | 2.2 | 17.8 | 22.2 | 1.1
21 | 0.838 | 2.2 | 18.8 | 23.2 | 1.1
22 | 0.879 | 2.2 | 19.8 | 24.2 | 1.1
23 | 0.919 | 2.2 | 20.8 | 25.2 | 1.1
24 | 0.96 | 2.2 | 21.8 | 26.2 | 1.1
25 | 1 | 2.2 | 22.8 | 27.2 | 1.1
26 | 1.041 | 2.2 | 23.8 | 28.2 | 1.1
27 | 1.081 | 2.2 | 24.8 | 29.2 | 1.1
28 | 1.122 | 2.2 | 25.8 | 30.2 | 1.1
29 | 1.163 | 2.2 | 26.8 | 31.2 | 1.1
30 | 1.203 | 2.2 | 27.8 | 32.2 | 1.1
31 | 1.244 | 2.2 | 28.8 | 33.2 | 1.1
32 | 1.285 | 2.2 | 29.8 | 34.2 | 1.1
33 | 1.326 | 2.2 | 30.8 | 35.2 | 1.1
34 | 1.366 | 2.2 | 31.8 | 36.2 | 1.1
35 | 1.407 | 2.2 | 32.8 | 37.2 | 1.1
36 | 1.448 | 2.2 | 33.8 | 38.2 | 1.1
37 | 1.489 | 2.2 | 34.8 | 39.2 | 1.1
38 | 1.53 | 2.2 | 35.8 | 40.2 | 1.1
39 | 1.571 | 2.2 | 36.8 | 41.2 | 1.1
40 | 1.612 | 2.2 | 37.8 | 42.2 | 1.1
41 | 1.653 | 2.2 | 38.8 | 43.2 | 1.1
42 | 1.694 | 2.2 | 39.8 | 44.2 | 1.1
43 | 1.735 | 2.2 | 40.8 | 45.2 | 1.1
44 | 1.776 | 2.2 | 41.8 | 46.2 | 1.1
45 | 1.817 | 2.2 | 42.8 | 47.2 | 1.1
46 | 1.858 | 2.2 | 43.8 | 48.2 | 1.1
47 | 1.899 | 2.2 | 44.8 | 49.2 | 1.1
48 | 1.941 | 2.2 | 45.8 | 50.2 | 1.1
49 | 1.982 | 2.2 | 46.8 | 51.2 | 1.1
50 | 2.023 | 2.2 | 47.8 | 52.2 | 1.1
51 | 2.064 | 2.2 | 48.8 | 53.2 | 1.1
52 | 2.106 | 2.2 | 49.8 | 54.2 | 1.1
53 | 2.147 | 2.2 | 50.8 | 55.2 | 1.1
54 | 2.188 | 2.2 | 51.8 | 56.2 | 1.1
55 | 2.23 | 2.2 | 52.8 | 57.2 | 1.1
56 | 2.271 | 2.2 | 53.8 | 58.2 | 1.1
57 | 2.312 | 2.2 | 54.8 | 59.2 | 1.1
58 | 2.354 | 2.2 | 55.8 | 60.2 | 1.1
59 | 2.395 | 2.2 | 56.8 | 61.2 | 1.1
60 | 2.436 | 2.2 | 57.8 | 62.2 | 1.1
61 | 2.478 | 2.2 | 58.8 | 63.2 | 1.1
62 | 2.519 | 2.2 | 59.8 | 64.2 | 1.1
63 | 2.561 | 2.2 | 60.8 | 65.2 | 1.1
64 | 2.602 | 2.2 | 61.8 | 66.2 | 1.1
65 | 2.644 | 2.2 | 62.8 | 67.2 | 1.1
66 | 2.685 | 2.2 | 63.8 | 68.2 | 1.1
67 | 2.727 | 2.2 | 64.8 | 69.2 | 1.1
68 | 2.768 | 2.2 | 65.8 | 70.2 | 1.1
69 | 2.81 | 2.2 | 66.8 | 71.2 | 1.1
70 | 2.851 | 2.2 | 67.8 | 72.2 | 1.1
71 | 2.893 | 2.2 | 68.8 | 73.2 | 1.1
72 | 2.934 | 2.2 | 69.8 | 74.2 | 1.1
73 | 2.976 | 2.2 | 70.8 | 75.2 | 1.1
74 | 3.017 | 2.2 | 71.8 | 76.2 | 1.1
75 | 3.059 | 2.2 | 72.8 | 77.2 | 1.1
76 | 3.1 | 2.2 | 73.8 | 78.2 | 1.1
77 | 3.142 | 2.2 | 74.8 | 79.2 | 1.1
78 | 3.184 | 2.2 | 75.8 | 80.2 | 1.1
79 | 3.225 | 2.2 | 76.8 | 81.2 | 1.1
80 | 3.267 | 2.2 | 77.8 | 82.2 | 1.1
81 | 3.308 | 2.2 | 78.8 | 83.2 | 1.1
82 | 3.35 | 2.2 | 79.8 | 84.2 | 1.1
83 | 3.391 | 2.2 | 80.8 | 85.2 | 1.1
84 | 3.433 | 2.2 | 81.8 | 86.2 | 1.1
85 | 3.474 | 2.2 | 82.8 | 87.2 | 1.1
86 | 3.516 | 2.2 | 83.8 | 88.2 | 1.1
87 | 3.557 | 2.2 | 84.8 | 89.2 | 1.1
88 | 3.599 | 2.2 | 85.8 | 90.2 | 1.1
89 | 3.64 | 2.2 | 86.8 | 91.2 | 1.1
90 | 3.682 | 2.2 | 87.8 | 92.2 | 1.1
91 | 3.723 | 2.2 | 88.8 | 93.2 | 1.1
92 | 3.765 | 2.2 | 89.8 | 94.2 | 1.1
93 | 3.806 | 2.2 | 90.8 | 95.2 | 1.1
94 | 3.848 | 2.2 | 91.8 | 96.2 | 1.1
95 | 3.889 | 2.2 | 92.8 | 97.2 | 1.1
96 | 3.931 | 2.2 | 93.8 | 98.2 | 1.1
97 | 3.972 | 2.2 | 94.8 | 99.2 | 1.1
98 | 4.013 | 2.2 | 95.8 | 100.2 | 1.1
99 | 4.055 | 2.2 | 96.8 | 101.2 | 1.1
100 | 4.096 | 2.2 | 97.8 | 102.2 | 1.1
101 | 4.138 | 2.2 | 98.8 | 103.2 | 1.1
102 | 4.179 | 2.2 | 99.8 | 104.2 | 1.1
103 | 4.22 | 2.2 | 100.8 | 105.2 | 1.1
104 | 4.262 | 2.2 | 101.8 | 106.2 | 1.1
105 | 4.303 | 2.2 | 102.8 | 107.2 | 1.1
106 | 4.344 | 2.2 | 103.8 | 108.2 | 1.1
107 | 4.385 | 2.2 | 104.8 | 109.2 | 1.1
108 | 4.427 | 2.2 | 105.8 | 110.2 | 1.1
109 | 4.468 | 2.2 | 106.8 | 111.2 | 1.1
110 | 4.509 | 2.2 | 107.8 | 112.2 | 1.1
111 | 4.55 | 2.2 | 108.8 | 113.2 | 1.1
112 | 4.591 | 2.2 | 109.8 | 114.2 | 1.1
113 | 4.633 | 2.2 | 110.8 | 115.2 | 1.1
114 | 4.674 | 2.2 | 111.8 | 116.2 | 1.1
115 | 4.715 | 2.2 | 112.8 | 117.2 | 1.1
116 | 4.756 | 2.2 | 113.8 | 118.2 | 1.1
117 | 4.797 | 2.2 | 114.8 | 119.2 | 1.1
118 | 4.838 | 2.2 | 115.8 | 120.2 | 1.1
119 | 4.879 | 2.2 | 116.8 | 121.2 | 1.1
120 | 4.92 | 2.2 | 117.8 | 122.2 | 1.1
121 | 4.961 | 2.2 | 118.8 | 123.2 | 1.1
122 | 5.002 | 2.2 | 119.8 | 124.2 | 1.1
123 | 5.043 | 2.2 | 120.8 | 125.2 | 1.1
124 | 5.084 | 2.2 | 121.8 | 126.2 | 1.1
125 | 5.124 | 2.2 | 122.8 | 127.2 | 1.1
126 | 5.165 | 2.2 | 123.8 | 128.2 | 1.1
127 | 5.206 | 2.2 | 124.8 | 129.2 | 1.1
128 | 5.247 | 2.2 | 125.8 | 130.2 | 1.1
129 | 5.288 | 2.2 | 126.8 | 131.2 | 1.1
130 | 5.328 | 2.2 | 127.8 | 132.2 | 1.1
131 | 5.369 | 2.2 | 128.8 | 133.2 | 1.1
132 | 5.41 | 2.2 | 129.8 | 134.2 | 1.1
133 | 5.45 | 2.2 | 130.8 | 135.2 | 1.1
134 | 5.491 | 2.2 | 131.8 | 136.2 | 1.1
135 | 5.532 | 2.2 | 132.8 | 137.2 | 1.1
136 | 5.572 | 2.2 | 133.8 | 138.2 | 1.1
137 | 5.613 | 2.2 | 134.8 | 139.2 | 1.1
138 | 5.653 | 2.2 | 135.8 | 140.2 | 1.1
139 | 5.694 | 2.2 | 136.8 | 141.2 | 1.1
140 | 5.735 | 2.2 | 137.8 | 142.2 | 1.1
141 | 5.775 | 2.2 | 138.8 | 143.2 | 1.1
142 | 5.815 | 2.2 | 139.8 | 144.2 | 1.1
143 | 5.856 | 2.2 | 140.8 | 145.2 | 1.1
144 | 5.896 | 2.2 | 141.8 | 146.2 | 1.1
145 | 5.937 | 2.2 | 142.8 | 147.2 | 1.1
146 | 5.977 | 2.2 | 143.8 | 148.2 | 1.1
147 | 6.017 | 2.2 | 144.8 | 149.2 | 1.1
148 | 6.058 | 2.2 | 145.8 | 150.2 | 1.1
149 | 6.098 | 2.2 | 146.8 | 151.2 | 1.1
150 | 6.138 | 2.2 | 147.8 | 152.2 | 1.1
151 | 6.179 | 2.2 | 148.8 | 153.2 | 1.1
152 | 6.219 | 2.2 | 149.8 | 154.2 | 1.1
153 | 6.259 | 2.2 | 150.8 | 155.2 | 1.1
154 | 6.299 | 2.2 | 151.8 | 156.2 | 1.1
155 | 6.339 | 2.2 | 152.8 | 157.2 | 1.1
156 | 6.38 | 2.2 | 153.8 | 158.2 | 1.1
157 | 6.42 | 2.2 | 154.8 | 159.2 | 1.1
158 | 6.46 | 2.2 | 155.8 | 160.2 | 1.1
159 | 6.5 | 2.2 | 156.8 | 161.2 | 1.1
160 | 6.54 | 2.2 | 157.8 | 162.2 | 1.1
161 | 6.58 | 2.2 | 158.8 | 163.2 | 1.1
162 | 6.62 | 2.2 | 159.8 | 164.2 | 1.1
163 | 6.66 | 2.2 | 160.8 | 165.2 | 1.1
164 | 6.701 | 2.2 | 161.8 | 166.2 | 1.1
165 | 6.741 | 2.2 | 162.8 | 167.2 | 1.1
166 | 6.781 | 2.2 | 163.8 | 168.2 | 1.1
167 | 6.821 | 2.2 | 164.8 | 169.2 | 1.1
168 | 6.861 | 2.2 | 165.8 | 170.2 | 1.1
169 | 6.901 | 2.2 | 166.8 | 171.2 | 1.1
170 | 6.941 | 2.2 | 167.8 | 172.2 | 1.1
171 | 6.981 | 2.2 | 168.8 | 173.2 | 1.1
172 | 7.021 | 2.2 | 169.8 | 174.2 | 1.1
173 | 7.06 | 2.2 | 170.8 | 175.2 | 1.1
174 | 7.1 | 2.2 | 171.8 | 176.2 | 1.1
175 | 7.14 | 2.2 | 172.8 | 177.2 | 1.1
176 | 7.18 | 2.2 | 173.8 | 178.2 | 1.1
177 | 7.22 | 2.2 | 174.8 | 179.2 | 1.1
178 | 7.26 | 2.2 | 175.8 | 180.2 | 1.1
179 | 7.3 | 2.2 | 176.8 | 181.2 | 1.1
180 | 7.34 | 2.2 | 177.8 | 182.2 | 1.1
181 | 7.38 | 2.2 | 178.8 | 183.2 | 1.1
182 | 7.42 | 2.2 | 179.8 | 184.2 | 1.1
183 | 7.46 | 2.2 | 180.8 | 185.2 | 1.1
184 | 7.5 | 2.2 | 181.8 | 186.2 | 1.1
185 | 7.54 | 2.2 | 182.8 | 187.2 | 1.1
186 | 7.579 | 2.2 | 183.8 | 188.2 | 1.1
187 | 7.619 | 2.2 | 184.8 | 189.2 | 1.1
188 | 7.659 | 2.2 | 185.8 | 190.2 | 1.1
189 | 7.699 | 2.2 | 186.8 | 191.2 | 1.1
190 | 7.739 | 2.2 | 187.8 | 192.2 | 1.1
191 | 7.779 | 2.2 | 188.8 | 193.2 | 1.1
192 | 7.819 | 2.2 | 189.8 | 194.2 | 1.1
193 | 7.859 | 2.2 | 190.8 | 195.2 | 1.1
194 | 7.899 | 2.2 | 191.8 | 196.2 | 1.1
195 | 7.939 | 2.2 | 192.8 | 197.2 | 1.1
196 | 7.979 | 2.2 | 193.8 | 198.2 | 1.1
197 | 8.019 | 2.2 | 194.8 | 199.2 | 1.1
198 | 8.059 | 2.2 | 195.8 | 200.2 | 1.1
199 | 8.099 | 2.2 | 196.8 | 201.2 | 1.1
200 | 8.138 | 2.2 | 197.8 | 202.2 | 1.1
201 | 8.178 | 2.2 | 198.8 | 203.2 | 1.1
202 | 8.218 | 2.2 | 199.8 | 204.2 | 1.1
203 | 8.258 | 2.2 | 200.8 | 205.2 | 1.1
204 | 8.298 | 2.2 | 201.8 | 206.2 | 1.1
205 | 8.338 | 2.2 | 202.8 | 207.2 | 1.1
206 | 8.378 | 2.2 | 203.8 | 208.2 | 1.1
207 | 8.418 | 2.2 | 204.8 | 209.2 | 1.1
208 | 8.458 | 2.2 | 205.8 | 210.2 | 1.1
209 | 8.499 | 2.2 | 206.8 | 211.2 | 1.1
210 | 8.539 | 2.2 | 207.8 | 212.2 | 1.1
211 | 8.579 | 2.2 | 208.8 | 213.2 | 1.1
212 | 8.619 | 2.2 | 209.8 | 214.2 | 1.1
213 | 8.659 | 2.2 | 210.8 | 215.2 | 1.1
214 | 8.699 | 2.2 | 211.8 | 216.2 | 1.1
215 | 8.739 | 2.2 | 212.8 | 217.2 | 1.1
216 | 8.779 | 2.2 | 213.8 | 218.2 | 1.1
217 | 8.819 | 2.2 | 214.8 | 219.2 | 1.1
218 | 8.86 | 2.2 | 215.8 | 220.2 | 1.1
219 | 8.9 | 2.2 | 216.8 | 221.2 | 1.1
220 | 8.94 | 2.2 | 217.8 | 222.2 | 1.1
221 | 8.98 | 2.2 | 218.8 | 223.2 | 1.1
222 | 9.02 | 2.2 | 219.8 | 224.2 | 1.1
223 | 9.061 | 2.2 | 220.8 | 225.2 | 1.1
224 | 9.101 | 2.2 | 221.8 | 226.2 | 1.1
225 | 9.141 | 2.2 | 222.8 | 227.2 | 1.1
226 | 9.181 | 2.2 | 223.8 | 228.2 | 1.1
227 | 9.222 | 2.2 | 224.8 | 229.2 | 1.1
228 | 9.262 | 2.2 | 225.8 | 230.2 | 1.1
229 | 9.302 | 2.2 | 226.8 | 231.2 | 1.1
230 | 9.343 | 2.2 | 227.8 | 232.2 | 1.1
231 | 9.383 | 2.2 | 228.8 | 233.2 | 1.1
232 | 9.423 | 2.2 | 229.8 | 234.2 | 1.1
233 | 9.464 | 2.2 | 230.8 | 235.2 | 1.1
234 | 9.504 | 2.2 | 231.8 | 236.2 | 1.1
235 | 9.545 | 2.2 | 232.8 | 237.2 | 1.1
236 | 9.585 | 2.2 | 233.8 | 238.2 | 1.1
237 | 9.626 | 2.2 | 234.8 | 239.2 | 1.1
238 | 9.666 | 2.2 | 235.8 | 240.2 | 1.1
239 | 9.707 | 2.2 | 236.8 | 241.2 | 1.1
240 | 9.747 | 2.2 | 237.8 | 242.2 | 1.1
241 | 9.788 | 2.2 | 238.8 | 243.2 | 1.1
242 | 9.828 | 2.2 | 239.8 | 244.2 | 1.1
243 | 9.869 | 2.2 | 240.8 | 245.2 | 1.1
244 | 9.909 | 2.2 | 241.8 | 246.2 | 1.1
245 | 9.95 | 2.2 | 242.8 | 247.2 | 1.1
246 | 9.991 | 2.2 | 243.8 | 248.2 | 1.1
247 | 10.031 | 2.2 | 244.8 | 249.2 | 1.1
248 | 10.072 | 2.2 | 245.8 | 250.2 | 1.1
249 | 10.113 | 2.2 | 246.8 | 251.2 | 1.1
250 | 10.153 | 2.2 | 247.8 | 252.2 | 1.1
251 | 10.194 | 2.2 | 248.8 | 253.2 | 1.1
252 | 10.235 | 2.2 | 249.8 | 254.2 | 1.1
253 | 10.276 | 2.2 | 250.8 | 255.2 | 1.1
254 | 10.316 | 2.2 | 251.8 | 256.2 | 1.1
255 | 10.357 | 2.2 | 252.8 | 257.2 | 1.1
256 | 10.398 | 2.2 | 253.8 | 258.2 | 1.1
257 | 10.439 | 2.2 | 254.8 | 259.2 | 1.1
258 | 10.48 | 2.2 | 255.8 | 260.2 | 1.1
259 | 10.52 | 2.2 | 256.8 | 261.2 | 1.1
260 | 10.561 | 2.2 | 257.8 | 262.2 | 1.1
261 | 10.602 | 2.2 | 258.8 | 263.2 | 1.1
262 | 10.643 | 2.2 | 259.8 | 264.2 | 1.1
263 | 10.684 | 2.2 | 260.8 | 265.2 | 1.1
264 | 10.725 | 2.2 | 261.8 | 266.2 | 1.1
265 | 10.766 | 2.2 | 262.8 | 267.2 | 1.1
266 | 10.807 | 2.2 | 263.8 | 268.2 | 1.1
267 | 10.848 | 2.2 | 264.8 | 269.2 | 1.1
268 | 10.889 | 2.2 | 265.8 | 270.2 | 1.1
269 | 10.93 | 2.2 | 266.8 | 271.2 | 1.1
270 | 10.971 | 2.2 | 267.8 | 272.2 | 1.1
271 | 11.012 | 2.2 | 268.8 | 273.2 | 1.1
272 | 11.053 | 2.2 | 269.8 | 274.2 | 1.1
273 | 11.094 | 2.2 | 270.8 | 275.2 | 1.1
274 | 11.135 | 2.2 | 271.8 | 276.2 | 1.1
275 | 11.176 | 2.2 | 272.8 | 277.2 | 1.1
276 | 11.217 | 2.2 | 273.8 | 278.2 | 1.104
277 | 11.259 | 2.2 | 274.8 | 279.2 | 1.108
278 | 11.3 | 2.2 | 275.8 | 280.2 | 1.112
279 | 11.341 | 2.2 | 276.8 | 281.2 | 1.116
280 | 11.382 | 2.2 | 277.8 | 282.2 | 1.12
281 | 11.423 | 2.2 | 278.8 | 283.2 | 1.124
282 | 11.465 | 2.2 | 279.8 | 284.2 | 1.128
283 | 11.506 | 2.2 | 280.8 | 285.2 | 1.132
284 | 11.547 | 2.2 | 281.8 | 286.2 | 1.136
285 | 11.588 | 2.2 | 282.8 | 287.2 | 1.14
286 | 11.63 | 2.2 | 283.8 | 288.2 | 1.144
287 | 11.671 | 2.2 | 284.8 | 289.2 | 1.148
288 | 11.712 | 2.2 | 285.8 | 290.2 | 1.152
289 | 11.753 | 2.2 | 286.8 | 291.2 | 1.156
290 | 11.795 | 2.2 | 287.8 | 292.2 | 1.16
291 | 11.836 | 2.2 | 288.8 | 293.2 | 1.164
292 | 11.877 | 2.2 | 289.8 | 294.2 | 1.168
293 | 11.919 | 2.2 | 290.8 | 295.2 | 1.172
294 | 11.96 | 2.205 | 291.795 | 296.205 | 1.176
295 | 12.001 | 2.212 | 292.788 | 297.212 | 1.18
296 | 12.043 | 2.22 | 293.78 | 298.22 | 1.184
297 | 12.084 | 2.228 | 294.772 | 299.228 | 1.188
298 | 12.126 | 2.235 | 295.765 | 300.235 | 1.192
299 | 12.167 | 2.242 | 296.758 | 301.242 | 1.196
300 | 12.209 | 2.25 | 297.75 | 302.25 | 1.2
301 | 12.25 | 2.257 | 298.743 | 303.257 | 1.204
302 | 12.291 | 2.265 | 299.735 | 304.265 | 1.208
303 | 12.333 | 2.272 | 300.728 | 305.272 | 1.212
304 | 12.374 | 2.28 | 301.72 | 306.28 | 1.216
305 | 12.416 | 2.288 | 302.712 | 307.288 | 1.22
306 | 12.457 | 2.295 | 303.705 | 308.295 | 1.224
307 | 12.499 | 2.302 | 304.698 | 309.302 | 1.228
308 | 12.54 | 2.31 | 305.69 | 310.31 | 1.232
309 | 12.582 | 2.317 | 306.683 | 311.317 | 1.236
310 | 12.624 | 2.325 | 307.675 | 312.325 | 1.24
311 | 12.665 | 2.333 | 308.667 | 313.333 | 1.244
312 | 12.707 | 2.34 | 309.66 | 314.34 | 1.248
313 | 12.748 | 2.347 | 310.653 | 315.347 | 1.252
314 | 12.79 | 2.355 | 311.645 | 316.355 | 1.256
315 | 12.831 | 2.362 | 312.638 | 317.362 | 1.26
316 | 12.873 | 2.37 | 313.63 | 318.37 | 1.264
317 | 12.915 | 2.377 | 314.623 | 319.377 | 1.268
318 | 12.956 | 2.385 | 315.615 | 320.385 | 1.272
319 | 12.998 | 2.393 | 316.607 | 321.393 | 1.276
320 | 13.04 | 2.4 | 317.6 | 322.4 | 1.28
321 | 13.081 | 2.407 | 318.593 | 323.407 | 1.284
322 | 13.123 | 2.415 | 319.585 | 324.415 | 1.288
323 | 13.165 | 2.422 | 320.578 | 325.422 | 1.292
324 | 13.206 | 2.43 | 321.57 | 326.43 | 1.296
325 | 13.248 | 2.438 | 322.562 | 327.438 | 1.3
326 | 13.29 | 2.445 | 323.555 | 328.445 | 1.304
327 | 13.331 | 2.453 | 324.547 | 329.453 | 1.308
328 | 13.373 | 2.46 | 325.54 | 330.46 | 1.312
329 | 13.415 | 2.467 | 326.533 | 331.467 | 1.316
330 | 13.457 | 2.475 | 327.525 | 332.475 | 1.32
331 | 13.498 | 2.482 | 328.518 | 333.482 | 1.324
332 | 13.54 | 2.49 | 329.51 | 334.49 | 1.328
333 | 13.582 | 2.498 | 330.502 | 335.498 | 1.332
334 | 13.624 | 2.505 | 331.495 | 336.505 | 1.336
335 | 13.665 | 2.512 | 332.488 | 337.512 | 1.34
336 | 13.707 | 2.52 | 333.48 | 338.52 | 1.344
337 | 13.749 | 2.527 | 334.473 | 339.527 | 1.348
338 | 13.791 | 2.535 | 335.465 | 340.535 | 1.352
339 | 13.833 | 2.542 | 336.458 | 341.542 | 1.356
340 | 13.874 | 2.55 | 337.45 | 342.55 | 1.36
341 | 13.916 | 2.558 | 338.442 | 343.558 | 1.364
342 | 13.958 | 2.565 | 339.435 | 344.565 | 1.368
343 | 14 | 2.572 | 340.428 | 345.572 | 1.372
344 | 14.042 | 2.58 | 341.42 | 346.58 | 1.376
345 | 14.084 | 2.587 | 342.413 | 347.587 | 1.38
346 | 14.126 | 2.595 | 343.405 | 348.595 | 1.384
347 | 14.167 | 2.603 | 344.397 | 349.603 | 1.388
348 | 14.209 | 2.61 | 345.39 | 350.61 | 1.392
349 | 14.251 | 2.617 | 346.383 | 351.617 | 1.396
350 | 14.293 | 2.625 | 347.375 | 352.625 | 1.4
351 | 14.335 | 2.632 | 348.368 | 353.632 | 1.404
352 | 14.377 | 2.64 | 349.36 | 354.64 | 1.408
353 | 14.419 | 2.647 | 350.353 | 355.647 | 1.412
354 | 14.461 | 2.655 | 351.345 | 356.655 | 1.416
355 | 14.503 | 2.663 | 352.337 | 357.663 | 1.42
356 | 14.545 | 2.67 | 353.33 | 358.67 | 1.424
357 | 14.587 | 2.677 | 354.323 | 359.677 | 1.428
358 | 14.629 | 2.685 | 355.315 | 360.685 | 1.432
359 | 14.671 | 2.692 | 356.308 | 361.692 | 1.436
360 | 14.713 | 2.7 | 357.3 | 362.7 | 1.44
361 | 14.755 | 2.708 | 358.292 | 363.708 | 1.444
362 | 14.797 | 2.715 | 359.285 | 364.715 | 1.448
363 | 14.839 | 2.722 | 360.278 | 365.722 | 1.452
364 | 14.881 | 2.73 | 361.27 | 366.73 | 1.456
365 | 14.923 | 2.737 | 362.263 | 367.737 | 1.46
366 | 14.965 | 2.745 | 363.255 | 368.745 | 1.464
367 | 15.007 | 2.752 | 364.248 | 369.752 | 1.468
368 | 15.049 | 2.76 | 365.24 | 370.76 | 1.472
369 | 15.091 | 2.768 | 366.232 | 371.768 | 1.476
370 | 15.133 | 2.775 | 367.225 | 372.775 | 1.48
371 | 15.175 | 2.782 | 368.218 | 373.782 | 1.484
372 | 15.217 | 2.79 | 369.21 | 374.79 | 1.488
373 | 15.259 | 2.797 | 370.203 | 375.797 | 1.492
374 | 15.301 | 2.805 | 371.195 | 376.805 | 1.496
375 | 15.343 | 2.812 | 372.188 | 377.812 | 1.5
376 | 15.385 | 2.82 | 373.18 | 378.82 | 1.504
377 | 15.427 | 2.827 | 374.173 | 379.827 | 1.508
378 | 15.469 | 2.835 | 375.165 | 380.835 | 1.512
379 | 15.511 | 2.842 | 376.158 | 381.842 | 1.516
380 | 15.554 | 2.85 | 377.15 | 382.85 | 1.52
381 | 15.596 | 2.857 | 378.143 | 383.857 | 1.524
382 | 15.638 | 2.865 | 379.135 | 384.865 | 1.528
383 | 15.68 | 2.873 | 380.127 | 385.873 | 1.532
384 | 15.722 | 2.88 | 381.12 | 386.88 | 1.536
385 | 15.764 | 2.887 | 382.113 | 387.887 | 1.54
386 | 15.806 | 2.895 | 383.105 | 388.895 | 1.544
387 | 15.849 | 2.902 | 384.098 | 389.902 | 1.548
388 | 15.891 | 2.91 | 385.09 | 390.91 | 1.552
389 | 15.933 | 2.917 | 386.083 | 391.917 | 1.556
390 | 15.975 | 2.925 | 387.075 | 392.925 | 1.56
391 | 16.017 | 2.933 | 388.067 | 393.933 | 1.564
392 | 16.059 | 2.94 | 389.06 | 394.94 | 1.568
393 | 16.102 | 2.947 | 390.053 | 395.947 | 1.572
394 | 16.144 | 2.955 | 391.045 | 396.955 | 1.576
395 | 16.186 | 2.962 | 392.038 | 397.962 | 1.58
396 | 16.228 | 2.97 | 393.03 | 398.97 | 1.584
397 | 16.27 | 2.978 | 394.022 | 399.978 | 1.588
398 | 16.313 | 2.985 | 395.015 | 400.985 | 1.592
399 | 16.355 | 2.992 | 396.008 | 401.992 | 1.596
400 | 16.397 | 3 | 397 | 403 | 1.6
401 | 16.439 | 3.007 | 397.993 | 404.007 | 1.604
402 | 16.482 | 3.015 | 398.985 | 405.015 | 1.608
403 | 16.524 | 3.022 | 399.978 | 406.022 | 1.612
404 | 16.566 | 3.03 | 400.97 | 407.03 | 1.616
405 | 16.608 | 3.038 | 401.962 | 408.038 | 1.62
406 | 16.651 | 3.045 | 402.955 | 409.045 | 1.624
407 | 16.693 | 3.052 | 403.948 | 410.052 | 1.628
408 | 16.735 | 3.06 | 404.94 | 411.06 | 1.632
409 | 16.778 | 3.067 | 405.933 | 412.067 | 1.636
410 | 16.82 | 3.075 | 406.925 | 413.075 | 1.64
411 | 16.862 | 3.083 | 407.917 | 414.083 | 1.644
412 | 16.904 | 3.09 | 408.91 | 415.09 | 1.648
413 | 16.947 | 3.097 | 409.903 | 416.097 | 1.652
414 | 16.989 | 3.105 | 410.895 | 417.105 | 1.656
415 | 17.031 | 3.112 | 411.888 | 418.112 | 1.66
416 | 17.074 | 3.12 | 412.88 | 419.12 | 1.664
417 | 17.116 | 3.127 | 413.873 | 420.127 | 1.668
418 | 17.158 | 3.135 | 414.865 | 421.135 | 1.672
419 | 17.201 | 3.143 | 415.857 | 422.143 | 1.676
420 | 17.243 | 3.15 | 416.85 | 423.15 | 1.68
421 | 17.285 | 3.157 | 417.843 | 424.157 | 1.684
422 | 17.328 | 3.165 | 418.835 | 425.165 | 1.688
423 | 17.37 | 3.172 | 419.828 | 426.172 | 1.692
424 | 17.413 | 3.18 | 420.82 | 427.18 | 1.696
425 | 17.455 | 3.188 | 421.812 | 428.188 | 1.7
426 | 17.497 | 3.195 | 422.805 | 429.195 | 1.704
427 | 17.54 | 3.202 | 423.798 | 430.202 | 1.708
428 | 17.582 | 3.21 | 424.79 | 431.21 | 1.712
429 | 17.624 | 3.217 | 425.783 | 432.217 | 1.716
430 | 17.667 | 3.225 | 426.775 | 433.225 | 1.72
431 | 17.709 | 3.232 | 427.768 | 434.232 | 1.724
432 | 17.752 | 3.24 | 428.76 | 435.24 | 1.728
433 | 17.794 | 3.248 | 429.752 | 436.248 | 1.732
434 | 17.837 | 3.255 | 430.745 | 437.255 | 1.736
435 | 17.879 | 3.262 | 431.738 | 438.262 | 1.74
436 | 17.921 | 3.27 | 432.73 | 439.27 | 1.744
437 | 17.964 | 3.277 | 433.723 | 440.277 | 1.748
438 | 18.006 | 3.285 | 434.715 | 441.285 | 1.752
439 | 18.049 | 3.292 | 435.708 | 442.292 | 1.756
440 | 18.091 | 3.3 | 436.7 | 443.3 | 1.76
441 | 18.134 | 3.307 | 437.693 | 444.307 | 1.764
442 | 18.176 | 3.315 | 438.685 | 445.315 | 1.768
443 | 18.218 | 3.322 | 439.678 | 446.322 | 1.772
444 | 18.261 | 3.33 | 440.67 | 447.33 | 1.776
445 | 18.303 | 3.337 | 441.663 | 448.337 | 1.78
446 | 18.346 | 3.345 | 442.655 | 449.345 | 1.784
447 | 18.388 | 3.353 | 443.647 | 450.353 | 1.788
448 | 18.431 | 3.36 | 444.64 | 451.36 | 1.792
449 | 18.473 | 3.367 | 445.633 | 452.367 | 1.796
450 | 18.516 | 3.375 | 446.625 | 453.375 | 1.8
451 | 18.558 | 3.382 | 447.618 | 454.382 | 1.804
452 | 18.601 | 3.39 | 448.61 | 455.39 | 1.808
453 | 18.643 | 3.397 | 449.603 | 456.397 | 1.812
454 | 18.686 | 3.405 | 450.595 | 457.405 | 1.816
455 | 18.728 | 3.413 | 451.587 | 458.413 | 1.82
456 | 18.771 | 3.42 | 452.58 | 459.42 | 1.824
457 | 18.813 | 3.427 | 453.573 | 460.427 | 1.828
458 | 18.856 | 3.435 | 454.565 | 461.435 | 1.832
459 | 18.898 | 3.442 | 455.558 | 462.442 | 1.836
460 | 18.941 | 3.45 | 456.55 | 463.45 | 1.84
461 | 18.983 | 3.458 | 457.542 | 464.458 | 1.844
462 | 19.026 | 3.465 | 458.535 | 465.465 | 1.848
463 | 19.068 | 3.472 | 459.528 | 466.472 | 1.852
464 | 19.111 | 3.48 | 460.52 | 467.48 | 1.856
465 | 19.154 | 3.487 | 461.513 | 468.487 | 1.86
466 | 19.196 | 3.495 | 462.505 | 469.495 | 1.864
467 | 19.239 | 3.502 | 463.498 | 470.502 | 1.868
468 | 19.281 | 3.51 | 464.49 | 471.51 | 1.872
469 | 19.324 | 3.518 | 465.482 | 472.518 | 1.876
470 | 19.366 | 3.525 | 466.475 | 473.525 | 1.88
471 | 19.409 | 3.532 | 467.468 | 474.532 | 1.884
472 | 19.451 | 3.54 | 468.46 | 475.54 | 1.888
473 | 19.494 | 3.547 | 469.453 | 476.547 | 1.892
474 | 19.537 | 3.555 | 470.445 | 477.555 | 1.896
475 | 19.579 | 3.562 | 471.438 | 478.562 | 1.9
476 | 19.622 | 3.57 | 472.43 | 479.57 | 1.904
477 | 19.664 | 3.577 | 473.423 | 480.577 | 1.908
478 | 19.707 | 3.585 | 474.415 | 481.585 | 1.912
479 | 19.75 | 3.592 | 475.408 | 482.592 | 1.916
480 | 19.792 | 3.6 | 476.4 | 483.6 | 1.92
481 | 19.835 | 3.607 | 477.393 | 484.607 | 1.924
482 | 19.877 | 3.615 | 478.385 | 485.615 | 1.928
483 | 19.92 | 3.623 | 479.377 | 486.623 | 1.932
484 | 19.962 | 3.63 | 480.37 | 487.63 | 1.936
485 | 20.005 | 3.637 | 481.363 | 488.637 | 1.94
486 | 20.048 | 3.645 | 482.355 | 489.645 | 1.944
487 | 20.09 | 3.652 | 483.348 | 490.652 | 1.948
488 | 20.133 | 3.66 | 484.34 | 491.66 | 1.952
489 | 20.175 | 3.667 | 485.333 | 492.667 | 1.956
490 | 20.218 | 3.675 | 486.325 | 493.675 | 1.96
491 | 20.261 | 3.682 | 487.318 | 494.682 | 1.964
492 | 20.303 | 3.69 | 488.31 | 495.69 | 1.968
493 | 20.346 | 3.697 | 489.303 | 496.697 | 1.972
494 | 20.389 | 3.705 | 490.295 | 497.705 | 1.976
495 | 20.431 | 3.712 | 491.288 | 498.712 | 1.98
496 | 20.474 | 3.72 | 492.28 | 499.72 | 1.984
497 | 20.516 | 3.728 | 493.272 | 500.728 | 1.988
498 | 20.559 | 3.735 | 494.265 | 501.735 | 1.992
499 | 20.602 | 3.742 | 495.258 | 502.742 | 1.996
500 | 20.644 | 3.75 | 496.25 | 503.75 | 2
501 | 20.687 | 3.757 | 497.243 | 504.757 | 2.004
502 | 20.73 | 3.765 | 498.235 | 505.765 | 2.008
503 | 20.772 | 3.772 | 499.228 | 506.772 | 2.012
504 | 20.815 | 3.78 | 500.22 | 507.78 | 2.016
505 | 20.857 | 3.787 | 501.213 | 508.787 | 2.02
506 | 20.9 | 3.795 | 502.205 | 509.795 | 2.024
507 | 20.943 | 3.802 | 503.198 | 510.802 | 2.028
508 | 20.985 | 3.81 | 504.19 | 511.81 | 2.032
509 | 21.028 | 3.817 | 505.183 | 512.817 | 2.036
510 | 21.071 | 3.825 | 506.175 | 513.825 | 2.04
511 | 21.113 | 3.833 | 507.167 | 514.833 | 2.044
512 | 21.156 | 3.84 | 508.16 | 515.84 | 2.048
513 | 21.199 | 3.847 | 509.153 | 516.847 | 2.052
514 | 21.241 | 3.855 | 510.145 | 517.855 | 2.056
515 | 21.284 | 3.862 | 511.138 | 518.862 | 2.06
516 | 21.326 | 3.87 | 512.13 | 519.87 | 2.064
517 | 21.369 | 3.877 | 513.123 | 520.877 | 2.068
518 | 21.412 | 3.885 | 514.115 | 521.885 | 2.072
519 | 21.454 | 3.893 | 515.107 | 522.893 | 2.076
520 | 21.497 | 3.9 | 516.1 | 523.9 | 2.08
521 | 21.54 | 3.907 | 517.093 | 524.907 | 2.084
522 | 21.582 | 3.915 | 518.085 | 525.915 | 2.088
523 | 21.625 | 3.922 | 519.078 | 526.922 | 2.092
524 | 21.668 | 3.93 | 520.07 | 527.93 | 2.096
525 | 21.71 | 3.938 | 521.062 | 528.938 | 2.1
526 | 21.753 | 3.945 | 522.055 | 529.945 | 2.104
527 | 21.796 | 3.952 | 523.048 | 530.952 | 2.108
528 | 21.838 | 3.96 | 524.04 | 531.96 | 2.112
529 | 21.881 | 3.967 | 525.033 | 532.967 | 2.116
530 | 21.924 | 3.975 | 526.025 | 533.975 | 2.12
531 | 21.966 | 3.982 | 527.018 | 534.982 | 2.124
532 | 22.009 | 3.99 | 528.01 | 535.99 | 2.128
533 | 22.052 | 3.998 | 529.002 | 536.998 | 2.132
534 | 22.094 | 4.005 | 529.995 | 538.005 | 2.136
535 | 22.137 | 4.013 | 530.987 | 539.013 | 2.14
536 | 22.179 | 4.02 | 531.98 | 540.02 | 2.144
537 | 22.222 | 4.027 | 532.973 | 541.027 | 2.148
538 | 22.265 | 4.035 | 533.965 | 542.035 | 2.152
539 | 22.307 | 4.042 | 534.958 | 543.042 | 2.156
540 | 22.35 | 4.05 | 535.95 | 544.05 | 2.16
541 | 22.393 | 4.058 | 536.942 | 545.058 | 2.164
542 | 22.435 | 4.065 | 537.935 | 546.065 | 2.168
543 | 22.478 | 4.072 | 538.928 | 547.072 | 2.172
544 | 22.521 | 4.08 | 539.92 | 548.08 | 2.176
545 | 22.563 | 4.087 | 540.913 | 549.087 | 2.18
546 | 22.606 | 4.095 | 541.905 | 550.095 | 2.184
547 | 22.649 | 4.103 | 542.897 | 551.103 | 2.188
548 | 22.691 | 4.11 | 543.89 | 552.11 | 2.192
549 | 22.734 | 4.117 | 544.883 | 553.117 | 2.196
550 | 22.776 | 4.125 | 545.875 | 554.125 | 2.2
551 | 22.819 | 4.133 | 546.867 | 555.133 | 2.204
552 | 22.862 | 4.14 | 547.86 | 556.14 | 2.208
553 | 22.904 | 4.147 | 548.853 | 557.147 | 2.212
554 | 22.947 | 4.155 | 549.845 | 558.155 | 2.216
555 | 22.99 | 4.162 | 550.838 | 559.162 | 2.22
556 | 23.032 | 4.17 | 551.83 | 560.17 | 2.224
557 | 23.075 | 4.178 | 552.822 | 561.178 | 2.228
558 | 23.117 | 4.185 | 553.815 | 562.185 | 2.232
559 | 23.16 | 4.192 | 554.808 | 563.192 | 2.236
560 | 23.203 | 4.2 | 555.8 | 564.2 | 2.24
561 | 23.245 | 4.207 | 556.793 | 565.207 | 2.244
562 | 23.288 | 4.215 | 557.785 | 566.215 | 2.248
563 | 23.331 | 4.223 | 558.777 | 567.223 | 2.252
564 | 23.373 | 4.23 | 559.77 | 568.23 | 2.256
565 | 23.416 | 4.237 | 560.763 | 569.237 | 2.26
566 | 23.458 | 4.245 | 561.755 | 570.245 | 2.264
567 | 23.501 | 4.252 | 562.748 | 571.252 | 2.268
568 | 23.544 | 4.26 | 563.74 | 572.26 | 2.272
569 | 23.586 | 4.268 | 564.732 | 573.268 | 2.276
570 | 23.629 | 4.275 | 565.725 | 574.275 | 2.28
571 | 23.671 | 4.282 | 566.718 | 575.282 | 2.284
572 | 23.714 | 4.29 | 567.71 | 576.29 | 2.288
573 | 23.757 | 4.297 | 568.703 | 577.297 | 2.292
574 | 23.799 | 4.305 | 569.695 | 578.305 | 2.296
575 | 23.842 | 4.312 | 570.688 | 579.312 | 2.3
576 | 23.884 | 4.32 | 571.68 | 580.32 | 2.304
577 | 23.927 | 4.327 | 572.673 | 581.327 | 2.308
578 | 23.97 | 4.335 | 573.665 | 582.335 | 2.312
579 | 24.012 | 4.343 | 574.657 | 583.343 | 2.316
580 | 24.055 | 4.35 | 575.65 | 584.35 | 2.32
581 | 24.097 | 4.357 | 576.643 | 585.357 | 2.324
582 | 24.14 | 4.365 | 577.635 | 586.365 | 2.328
583 | 24.182 | 4.372 | 578.628 | 587.372 | 2.332
584 | 24.225 | 4.38 | 579.62 | 588.38 | 2.336
585 | 24.267 | 4.388 | 580.612 | 589.388 | 2.34
586 | 24.31 | 4.395 | 581.605 | 590.395 | 2.344
587 | 24.353 | 4.402 | 582.598 | 591.402 | 2.348
588 | 24.395 | 4.41 | 583.59 | 592.41 | 2.352
589 | 24.438 | 4.417 | 584.583 | 593.417 | 2.356
590 | 24.48 | 4.425 | 585.575 | 594.425 | 2.36
591 | 24.523 | 4.433 | 586.567 | 595.433 | 2.364
592 | 24.565 | 4.44 | 587.56 | 596.44 | 2.368
593 | 24.608 | 4.447 | 588.553 | 597.447 | 2.372
594 | 24.65 | 4.455 | 589.545 | 598.455 | 2.376
595 | 24.693 | 4.462 | 590.538 | 599.462 | 2.38
596 | 24.735 | 4.47 | 591.53 | 600.47 | 2.384
597 | 24.778 | 4.478 | 592.522 | 601.478 | 2.388
598 | 24.82 | 4.485 | 593.515 | 602.485 | 2.392
599 | 24.863 | 4.492 | 594.508 | 603.492 | 2.396
600 | 24.905 | 4.5 | 595.5 | 604.5 | 2.4
601 | 24.948 | 4.507 | 596.493 | 605.507 | 2.404
602 | 24.99 | 4.515 | 597.485 | 606.515 | 2.408
603 | 25.033 | 4.522 | 598.478 | 607.522 | 2.412
604 | 25.075 | 4.53 | 599.47 | 608.53 | 2.416
605 | 25.118 | 4.537 | 600.463 | 609.537 | 2.42
606 | 25.16 | 4.545 | 601.455 | 610.545 | 2.424
607 | 25.203 | 4.553 | 602.447 | 611.553 | 2.428
608 | 25.245 | 4.56 | 603.44 | 612.56 | 2.432
609 | 25.288 | 4.567 | 604.433 | 613.567 | 2.436
610 | 25.33 | 4.575 | 605.425 | 614.575 | 2.44
611 | 25.373 | 4.582 | 606.418 | 615.582 | 2.444
612 | 25.415 | 4.59 | 607.41 | 616.59 | 2.448
613 | 25.458 | 4.598 | 608.402 | 617.598 | 2.452
614 | 25.5 | 4.605 | 609.395 | 618.605 | 2.456
615 | 25.543 | 4.612 | 610.388 | 619.612 | 2.46
616 | 25.585 | 4.62 | 611.38 | 620.62 | 2.464
617 | 25.627 | 4.627 | 612.373 | 621.627 | 2.468
618 | 25.67 | 4.635 | 613.365 | 622.635 | 2.472
619 | 25.712 | 4.643 | 614.357 | 623.643 | 2.476
620 | 25.755 | 4.65 | 615.35 | 624.65 | 2.48
621 | 25.797 | 4.657 | 616.343 | 625.657 | 2.484
622 | 25.84 | 4.665 | 617.335 | 626.665 | 2.488
623 | 25.882 | 4.672 | 618.328 | 627.672 | 2.492
624 | 25.924 | 4.68 | 619.32 | 628.68 | 2.496
625 | 25.967 | 4.688 | 620.312 | 629.688 | 2.5
626 | 26.009 | 4.695 | 621.305 | 630.695 | 2.504
627 | 26.052 | 4.702 | 622.298 | 631.702 | 2.508
628 | 26.094 | 4.71 | 623.29 | 632.71 | 2.512
629 | 26.136 | 4.718 | 624.282 | 633.718 | 2.516
630 | 26.179 | 4.725 | 625.275 | 634.725 | 2.52
631 | 26.221 | 4.732 | 626.268 | 635.732 | 2.524
632 | 26.263 | 4.74 | 627.26 | 636.74 | 2.528
633 | 26.306 | 4.747 | 628.253 | 637.747 | 2.532
634 | 26.348 | 4.755 | 629.245 | 638.755 | 2.536
635 | 26.39 | 4.763 | 630.237 | 639.763 | 2.54
636 | 26.433 | 4.77 | 631.23 | 640.77 | 2.544
637 | 26.475 | 4.777 | 632.223 | 641.777 | 2.548
638 | 26.517 | 4.785 | 633.215 | 642.785 | 2.552
639 | 26.56 | 4.792 | 634.208 | 643.792 | 2.556
640 | 26.602 | 4.8 | 635.2 | 644.8 | 2.56
641 | 26.644 | 4.808 | 636.192 | 645.808 | 2.564
642 | 26.687 | 4.815 | 637.185 | 646.815 | 2.568
643 | 26.729 | 4.822 | 638.178 | 647.822 | 2.572
644 | 26.771 | 4.83 | 639.17 | 648.83 | 2.576
645 | 26.814 | 4.837 | 640.163 | 649.837 | 2.58
646 | 26.856 | 4.845 | 641.155 | 650.845 | 2.584
647 | 26.898 | 4.853 | 642.147 | 651.853 | 2.588
648 | 26.94 | 4.86 | 643.14 | 652.86 | 2.592
649 | 26.983 | 4.867 | 644.133 | 653.867 | 2.596
650 | 27.025 | 4.875 | 645.125 | 654.875 | 2.6
651 | 27.067 | 4.882 | 646.118 | 655.882 | 2.604
652 | 27.109 | 4.89 | 647.11 | 656.89 | 2.608
653 | 27.152 | 4.897 | 648.103 | 657.897 | 2.612
654 | 27.194 | 4.905 | 649.095 | 658.905 | 2.616
655 | 27.236 | 4.912 | 650.088 | 659.912 | 2.62
656 | 27.278 | 4.92 | 651.08 | 660.92 | 2.624
657 | 27.32 | 4.928 | 652.072 | 661.928 | 2.628
658 | 27.363 | 4.935 | 653.065 | 662.935 | 2.632
659 | 27.405 | 4.942 | 654.058 | 663.942 | 2.636
660 | 27.447 | 4.95 | 655.05 | 664.95 | 2.64
661 | 27.489 | 4.957 | 656.043 | 665.957 | 2.644
662 | 27.531 | 4.965 | 657.035 | 666.965 | 2.648
663 | 27.574 | 4.973 | 658.027 | 667.973 | 2.652
664 | 27.616 | 4.98 | 659.02 | 668.98 | 2.656
665 | 27.658 | 4.987 | 660.013 | 669.987 | 2.66
666 | 27.7 | 4.995 | 661.005 | 670.995 | 2.664
667 | 27.742 | 5.002 | 661.998 | 672.002 | 2.668
668 | 27.784 | 5.01 | 662.99 | 673.01 | 2.672
669 | 27.826 | 5.018 | 663.982 | 674.018 | 2.676
670 | 27.869 | 5.025 | 664.975 | 675.025 | 2.68
671 | 27.911 | 5.032 | 665.968 | 676.032 | 2.684
672 | 27.953 | 5.04 | 666.96 | 677.04 | 2.688
673 | 27.995 | 5.047 | 667.953 | 678.047 | 2.692
674 | 28.037 | 5.055 | 668.945 | 679.055 | 2.696
675 | 28.079 | 5.062 | 669.938 | 680.062 | 2.7
676 | 28.121 | 5.07 | 670.93 | 681.07 | 2.704
677 | 28.163 | 5.077 | 671.923 | 682.077 | 2.708
678 | 28.205 | 5.085 | 672.915 | 683.085 | 2.712
679 | 28.247 | 5.093 | 673.907 | 684.093 | 2.716
680 | 28.289 | 5.1 | 674.9 | 685.1 | 2.72
681 | 28.332 | 5.107 | 675.893 | 686.107 | 2.724
682 | 28.374 | 5.115 | 676.885 | 687.115 | 2.728
683 | 28.416 | 5.122 | 677.878 | 688.122 | 2.732
684 | 28.458 | 5.13 | 678.87 | 689.13 | 2.736
685 | 28.5 | 5.138 | 679.862 | 690.138 | 2.74
686 | 28.542 | 5.145 | 680.855 | 691.145 | 2.744
687 | 28.584 | 5.152 | 681.848 | 692.152 | 2.748
688 | 28.626 | 5.16 | 682.84 | 693.16 | 2.752
689 | 28.668 | 5.167 | 683.833 | 694.167 | 2.756
690 | 28.71 | 5.175 | 684.825 | 695.175 | 2.76
691 | 28.752 | 5.183 | 685.817 | 696.183 | 2.764
692 | 28.794 | 5.19 | 686.81 | 697.19 | 2.768
693 | 28.835 | 5.197 | 687.803 | 698.197 | 2.772
694 | 28.877 | 5.205 | 688.795 | 699.205 | 2.776
695 | 28.919 | 5.212 | 689.788 | 700.212 | 2.78
696 | 28.961 | 5.22 | 690.78 | 701.22 | 2.784
697 | 29.003 | 5.228 | 691.772 | 702.228 | 2.788
698 | 29.045 | 5.235 | 692.765 | 703.235 | 2.792
699 | 29.087 | 5.242 | 693.758 | 704.242 | 2.796
700 | 29.129 | 5.25 | 694.75 | 705.25 | 2.8
701 | 29.171 | 5.257 | 695.743 | 706.257 | 2.804
702 | 29.213 | 5.265 | 696.735 | 707.265 | 2.808
703 | 29.255 | 5.272 | 697.728 | 708.272 | 2.812
704 | 29.297 | 5.28 | 698.72 | 709.28 | 2.816
705 | 29.338 | 5.287 | 699.713 | 710.287 | 2.82
706 | 29.38 | 5.295 | 700.705 | 711.295 | 2.824
707 | 29.422 | 5.303 | 701.697 | 712.303 | 2.828
708 | 29.464 | 5.31 | 702.69 | 713.31 | 2.832
709 | 29.506 | 5.317 | 703.683 | 714.317 | 2.836
710 | 29.548 | 5.325 | 704.675 | 715.325 | 2.84
711 | 29.589 | 5.332 | 705.668 | 716.332 | 2.844
712 | 29.631 | 5.34 | 706.66 | 717.34 | 2.848
713 | 29.673 | 5.348 | 707.652 | 718.348 | 2.852
714 | 29.715 | 5.355 | 708.645 | 719.355 | 2.856
715 | 29.757 | 5.362 | 709.638 | 720.362 | 2.86
716 | 29.798 | 5.37 | 710.63 | 721.37 | 2.864
717 | 29.84 | 5.377 | 711.623 | 722.377 | 2.868
718 | 29.882 | 5.385 | 712.615 | 723.385 | 2.872
719 | 29.924 | 5.393 | 713.607 | 724.393 | 2.876
720 | 29.965 | 5.4 | 714.6 | 725.4 | 2.88
721 | 30.007 | 5.407 | 715.593 | 726.407 | 2.884
722 | 30.049 | 5.415 | 716.585 | 727.415 | 2.888
723 | 30.09 | 5.422 | 717.578 | 728.422 | 2.892
724 | 30.132 | 5.43 | 718.57 | 729.43 | 2.896
725 | 30.174 | 5.438 | 719.562 | 730.438 | 2.9
726 | 30.216 | 5.445 | 720.555 | 731.445 | 2.904
727 | 30.257 | 5.452 | 721.548 | 732.452 | 2.908
728 | 30.299 | 5.46 | 722.54 | 733.46 | 2.912
729 | 30.341 | 5.467 | 723.533 | 734.467 | 2.916
730 | 30.382 | 5.475 | 724.525 | 735.475 | 2.92
731 | 30.424 | 5.482 | 725.518 | 736.482 | 2.924
732 | 30.466 | 5.49 | 726.51 | 737.49 | 2.928
733 | 30.507 | 5.497 | 727.503 | 738.497 | 2.932
734 | 30.549 | 5.505 | 728.495 | 739.505 | 2.936
735 | 30.59 | 5.513 | 729.487 | 740.513 | 2.94
736 | 30.632 | 5.52 | 730.48 | 741.52 | 2.944
737 | 30.674 | 5.527 | 731.473 | 742.527 | 2.948
738 | 30.715 | 5.535 | 732.465 | 743.535 | 2.952
739 | 30.757 | 5.542 | 733.458 | 744.542 | 2.956
740 | 30.798 | 5.55 | 734.45 | 745.55 | 2.96
741 | 30.84 | 5.558 | 735.442 | 746.558 | 2.964
742 | 30.881 | 5.565 | 736.435 | 747.565 | 2.968
743 | 30.923 | 5.572 | 737.428 | 748.572 | 2.972
744 | 30.964 | 5.58 | 738.42 | 749.58 | 2.976
745 | 31.006 | 5.587 | 739.413 | 750.587 | 2.98
746 | 31.047 | 5.595 | 740.405 | 751.595 | 2.984
747 | 31.089 | 5.603 | 741.397 | 752.603 | 2.988
748 | 31.13 | 5.61 | 742.39 | 753.61 | 2.992
749 | 31.172 | 5.617 | 743.383 | 754.617 | 2.996
750 | 31.213 | 5.625 | 744.375 | 755.625 | 3
751 | 31.255 | 5.632 | 745.368 | 756.632 | 3.004
752 | 31.296 | 5.64 | 746.36 | 757.64 | 3.008
753 | 31.338 | 5.647 | 747.353 | 758.647 | 3.012
754 | 31.379 | 5.655 | 748.345 | 759.655 | 3.016
755 | 31.421 | 5.662 | 749.338 | 760.662 | 3.02
756 | 31.462 | 5.67 | 750.33 | 761.67 | 3.024
757 | 31.504 | 5.678 | 751.322 | 762.678 | 3.028
758 | 31.545 | 5.685 | 752.315 | 763.685 | 3.032
759 | 31.586 | 5.692 | 753.308 | 764.692 | 3.036
760 | 31.628 | 5.7 | 754.3 | 765.7 | 3.04
761 | 31.669 | 5.707 | 755.293 | 766.707 | 3.044
762 | 31.71 | 5.715 | 756.285 | 767.715 | 3.048
763 | 31.752 | 5.723 | 757.277 | 768.723 | 3.052
764 | 31.793 | 5.73 | 758.27 | 769.73 | 3.056
765 | 31.834 | 5.737 | 759.263 | 770.737 | 3.06
766 | 31.876 | 5.745 | 760.255 | 771.745 | 3.064
767 | 31.917 | 5.752 | 761.248 | 772.752 | 3.068
768 | 31.958 | 5.76 | 762.24 | 773.76 | 3.072
769 | 32 | 5.768 | 763.232 | 774.768 | 3.076
770 | 32.041 | 5.775 | 764.225 | 775.775 | 3.08
771 | 32.082 | 5.782 | 765.218 | 776.782 | 3.084
772 | 32.124 | 5.79 | 766.21 | 777.79 | 3.088
773 | 32.165 | 5.797 | 767.203 | 778.797 | 3.092
774 | 32.206 | 5.805 | 768.195 | 779.805 | 3.096
775 | 32.247 | 5.812 | 769.188 | 780.812 | 3.1
776 | 32.289 | 5.82 | 770.18 | 781.82 | 3.104
777 | 32.33 | 5.827 | 771.173 | 782.827 | 3.108
778 | 32.371 | 5.835 | 772.165 | 783.835 | 3.112
779 | 32.412 | 5.842 | 773.158 | 784.842 | 3.116
780 | 32.453 | 5.85 | 774.15 | 785.85 | 3.12
781 | 32.495 | 5.857 | 775.143 | 786.857 | 3.124
782 | 32.536 | 5.865 | 776.135 | 787.865 | 3.128
783 | 32.577 | 5.872 | 777.128 | 788.872 | 3.132
784 | 32.618 | 5.88 | 778.12 | 789.88 | 3.136
785 | 32.659 | 5.888 | 779.112 | 790.888 | 3.14
786 | 32.7 | 5.895 | 780.105 | 791.895 | 3.144
787 | 32.742 | 5.902 | 781.098 | 792.902 | 3.148
788 | 32.783 | 5.91 | 782.09 | 793.91 | 3.152
789 | 32.824 | 5.917 | 783.083 | 794.917 | 3.156
790 | 32.865 | 5.925 | 784.075 | 795.925 | 3.16
791 | 32.906 | 5.933 | 785.067 | 796.933 | 3.164
792 | 32.947 | 5.94 | 786.06 | 797.94 | 3.168
793 | 32.988 | 5.947 | 787.053 | 798.947 | 3.172
794 | 33.029 | 5.955 | 788.045 | 799.955 | 3.176
795 | 33.07 | 5.962 | 789.038 | 800.962 | 3.18
796 | 33.111 | 5.97 | 790.03 | 801.97 | 3.184
797 | 33.152 | 5.978 | 791.022 | 802.978 | 3.188
798 | 33.193 | 5.985 | 792.015 | 803.985 | 3.192
799 | 33.234 | 5.992 | 793.008 | 804.992 | 3.196
800 | 33.275 | 6 | 794 | 806 | 3.2

## Legenda e Tolerâncias
LEGENDA E REGRAS DE TOLERÂNCIA — TIPO K (ANSI/ASTM E230 / IEC 60584)
CLASSE STANDARD (padrão do KMQSS-020G06)
Acima de 0°C | Maior entre: ±2,2°C ou ±0,75% da temperatura
Abaixo de 0°C | Maior entre: ±2,2°C ou ±2,0% da temperatura
Ponto de transição (acima 0°C) | Acima de 293°C o percentual passa a dominar
CLASSE SPECIAL LIMITS OF ERROR (SLE)
Qualquer faixa | Maior entre: ±1,1°C ou ±0,4% da temperatura
EXEMPLOS PRÁTICOS (Standard)
100°C | max(2,2 ; 0,75%) = ±2,2°C → leitura entre 97,8°C e 102,2°C
300°C | max(2,2 ; 2,25%) = ±2,25°C → leitura entre 297,75°C e 302,25°C
500°C | max(2,2 ; 3,75%) = ±3,75°C → leitura entre 496,25°C e 503,75°C
800°C | max(2,2 ; 6,0%) = ±6,0°C → leitura entre 794,0°C e 806,0°C
-100°C | max(2,2 ; 2,0%) = ±2,2°C → leitura entre -102,2°C e -97,8°C
FONTE | NIST Monograph 175, revisado para ITS-90